## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
1. | Bakteriocīdā lampa | 3 | 1065
2. | Inhalators | 2 | 300
3. | Galdiņš aparatūrai
3.1. | ar vienu atvilkni | 4 | 800
3.2. | ar divām atvilknēm | 8 | 2400
4. | Infūzijas statīvs | 2 | 230
5. | Papildus apgaismojums ar statīvu | 1 | 500
6. | Tualetes krēsls | 4 | 320
7. | Dušas krēsls | 8 | 720
8. | Dušas/tualetes krēsls/ratiņi | 1 | 320
9. | Galdiņš pacienta ēdināšanai | 2 | 120
10. | Pārsēšanās dēlis | 1 | 77
Total |  |  | 6852

## BaktericidaLampa
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1 | Baktericīdā lampa | (jānorāda modelis un ražotājs)
1.1. | Vispārīgās prasības
1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
1.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.2 | Veicamās funkcijas
1.2.1 | Paredzēta gaisa dezinfekcijai vai attīrīšanai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem, medicīniska rakstura un citās telpās ar paaugstinātu gaisa tīrību
1.3 | Tehniskās prasības
1.3.1 | Barošana: 220-230 V, 50 Hz maiņstrāva
1.3.2 | Plūsmas tipa, droša personālam atrodoties telpās
1.3.3 | Ventilatora jauda vismaz: 132 m3/h
1.3.4 | UV staru spuldzes, vismaz 2x 30W
1.3.5 | Paredzēta telpām vismaz līdz 20 m2
1.3.6 | UV spuldžu dzīvildze vismaz 8000 h
1.3.7 | Lampa uz mobila statīva

## Inhalators
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2 | Inhalators | (jānorāda modelis un ražotājs)
2.1 | Vispārīgās prasības
2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
2.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
2.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
2.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
2.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
2.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2.2 | Veicamās funkcijas
2.2.1 | Medikamentu inhalācija
2.3 | Tehniskās prasības
2.3.1 | Ultraskaņas inhalators
2.3.2 | Iespējams iestatīt inhalācijas laiku līdz ne mazāk kā 99min
2.3.3 | Inhalācijas plūsmas ātrums regulējams līdz ne mazāk kā 4ml/min
2.3.4 | Inhalācijas trauka lielums ne mazāk kā 100ml
2.3.5 | Iespējama mazāku trauku pievienošana medikamentu inhalācijai mazās devās
2.4 | Komplektācija
2.4.1 | Inhalators
2.4.2 | Sejas maska ar cauruli
2.4.3 | Nebulaizera sistēma - trauks ar visiem turētājiem un līmeņa regulatoru
2.4.4 | Baktericīdais filtrs 50gab
2.4.5 | Trauciņi medikamentu inhalācijai 100gab.

## Galdins_aparaturai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3 | Galdiņš aparatūrai | (jānorāda modelis un ražotājs)
Vispārīgās prasības
EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
3.1 | Galdiņš aparatūrai ar vienu atvilkni
3.1.1 | Veicamās funkcijas
3.1.1.1 | Aparatūras novietošanai un pārvietošanai
3.1.2 | Tehniskās prasības
3.1.2.1 | Galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā vai baltā tonī
3.1.2.2 | Galdiņam ir viena atvilktne, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
3.1.2.3 | Atvilktņu augstums 175 mm +/- 10%
3.1.2.4 | Galdiņa augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 9 cm +/- 10% augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem
3.1.2.5 | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi, 2 ar bremžu sistēmu
3.1.2.6 | Izmēri: Augstums 83 cm; platums 40 cm; dziļums 45 cm +/- 10%
3.1.2.7 | Atvilktnes paklājiņš – skaņu apsorbējošs, neslīdošs
3.2 | Galdiņš aparatūrai ar divām atvilknēm | (jānorāda modelis un ražotājs)
3.2.1 | Veicamās funkcijas
3.2.1.1 | Aparatūras novietošanai un pārvietošanai
3.3 | Tehniskās prasības
3.3.1 | Galdiņš veidots no metāla konstrukcijas, kas pārklāta ar pulverkrāsojumu gaiši pelēkā vai baltā tonī
3.3.2 | Galdiņam ir viena atvilktne, kas aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
3.3.3 | Atvilktņu augstums 175 mm +/- 10%
3.3.4 | Galdiņa augšpusē ir izbīdītas karkasa margas 9 cm +/- 10% augstumā, ar noapaļotiem priekšpuses stūriem
3.3.5 | Galdiņam ir piestiprināti 4 riteņi, 2 ar bremžu sistēmu
3.3.6 | Izmēri: Augstums 83 cm; platums 40 cm; dziļums 45 cm +/- 10%
3.3.7 | Atvilktnes paklājiņš – skaņu apsorbējošs, neslīdošs

## Infuzijas_stativs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4 | Infūzijas statīvs | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.1 | Vispārīgās prasības
4.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
4.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.1.3 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.2 | Veicamās funkcijas
4.2.1 | Infūziju veikšanai
4.3 | Tehniskās prasības
4.3.1 | Ražots no augstas kvalitātes metāla - nerūsējošā tērauda
4.3.2 | Piecu kāju pamatne, kas nodrošina augstu stabilitāti
4.3.3 | Augstums piemērojams līdz ne mazāk 210cm
4.3.4 | Antistatiski, gumijoti, beztrokšņa dubultriteņi, divi no tiem ar bremzēm
4.4 | Komplektācija
4.4.1 | Drošības āķi infūzijas pudelēm
4.4.2 | Pilienu glāze

## PapildusApgaismojums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5 | Papildus apgaismojums ar statīvu | (jānorāda modelis un ražotājs)
5.1 | Vispārīgās prasības
5.1.1 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5.1.2 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5.2 | Veicamās funkcijas
5.2.1 | Papildus apgaismojuma nodrošināšana mazu ķirurģisku manipulāciju laikā
5.3 | Tehniskās prasības
5.3.1 | Lokans kāts
5.3.2 | Lampas galvas diametrs: Ø 10 cm +/-10%
5.3.3 | Gaismas intensitāte 0.5m attālumā: 48.000Lux +/-10%
5.3.4 | Garums: 85 cm +/-10%
5.3.5 | Slēdzams pie Latvijas tīkla spriegumu
5.3.6 | Stiprinās pie sienas, galda, sliedes, ratiņiem vai 5 kāju statīvā
15.5.4 | Komplektācija
15.5.4.1 | 5 kāju statīvs ar riteņiem

## Tualetes_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
6 | Tualetes krēsls | (jānorāda modelis un ražotājs)
6.1 | Vispārīgās prasības
6.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
6.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
6.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
6.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
6.2 | Veicamās funkcijas
6.2.1 | Pacientu aprūpe
6.3 | Tehniskās prasības
6.3.1 | Tualetes krēsls ar roku balstiem
6.3.2 | Rāmis izgatavots no krāsota tērauda
6.3.3 | Krēsls komplektējams ar tualetes podu un vāku, sēdekli vāku
6.3.4 | Krēsla augstums: 85cm +/- 5%
6.3.5 | Sēdekļa augstums: 50cm +/- 5%
6.3.6 | Platums: 57cm +/- 5%
6.3.7 | Sēdekļa platums: 47cm +/-5%
6.3.8 | Dziļums: 47cm +/- 5%
6.3.9 | Krēsla svars: ne vairāk kā 7 kg
6.3.10 | Maksimāls lietotāja svars ne mazāk kā 130 kg

## Dusas_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
7 | Dušas krēsls | (jānorāda modelis un ražotājs)
7.1 | Vispārīgās prasības
7.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
7.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
7.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
7.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
7.2 | Veicamās funkcijas
7.2.1 | Lietošanai dušā, pacientu aprūpei
7.3 | Tehniskās prasības
7.3.1 | Materiāls – var tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, kuru pH ir 6 – 9, vai ar 70% dezinfektanta šķīdinājumu. Nepieciešamības gadījumā, drīkst dezinficēt karsējot pie max. 85°C
7.3.2 | Krēsla sēžamdaļa ar regulējamu augstumu no 45 - 57 cm +/- 5%, augstums regulējams ik 2,5 cm
7.3.3 | Sēdeklis ar izgriezumu priekšdaļā, sēžamdaļas platums 45 cm, dziļums 40 cm +/- 5%
7.3.4 | Sēžamdaļa no plastika, nostiprināta ar speciālām plastika jostām
7.3.5 | Neslīdoša virsma, ar caurumiem un grāvīšiem ūdens notecēšanai
7.3.6 | Roku balsti - plastika, fiksēts augstums, viegli noņemami
7.3.7 | Attālums starp roku balstiem 45 cm +/- 5%
7.3.8 | Roku balstu virsma neslīdoša
7.3.9 | Krēsla kājiņas - no plastika un alumīnija, ar regulējamu garumu, ar neslīdošiem, stabiliem gumijas uzgaļiem, kuru Ø 5 cm +/- 5%
7.3.10 | Kājiņas ļauj krēslu novietot ar nelielu slīpumu
7.3.11 | Muguras atbalsts - plastika, ar caurumiem ūdens notecēšanai, viegli noņemams
7.3.12 | Krēsla ar roku balstiem kopējais platums 55 cm +/- 5%
7.3.13 | Maksimāls lietotāja svars - ne mazāk kā 130 kg
7.3.14 | Krēsla svars - ne vairāk kā 5 kg

## Tualetes_tualetes_kresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
8 | Dušas/tualetes krēsls/ratiņi | (jānorāda modelis un ražotājs)
8.1 | Vispārīgās prasības
8.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
8.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
8.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
8.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
8.2 | Veicamās funkcijas
8.2.1 | Krēslu var novietot pie gultas, lietot dušā vai kā klozeta sēdekli -paaugstinājumu.
8.3 | Tehniskās prasības
8.3.1 | Rāmis - tērauda caurule, krāsota pulverveidā. Viengabala, nemetināts
8.3.2 | Roku balsti - fiksēts augstums 22 cm +/- 5%, garums 36 cm +/- 5%, viegli noņemami, noliecami uz sāniem. Attālums starp roku balstiem 43 cm +/- 5%
8.3.3 | Materiāls – var tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus, kuru pH ir 6 – 9, vai ar 70% dezinfektanta šķīdinājumu. Nepieciešamības gadījumā, drīkst dezinficēt karsējot pie max. 85°C
8.3.4 | Sēdeklis - ar izgriezumu aizmugurē. Sēdekļa platums 45 cm +/- 5%, augstums fiksēts
8.3.5 | Sēdekļa virsma neslīdoša, ar caurumiem ūdens notecēšanai
8.3.6 | Muguras atbalsts - no izturīgas plastikas, ar caurumiem ūdens notecēšanai
8.3.7 | Kāju atbalsti - plastika, viegli novirzāmi zem ratiņkrēsla sēdekļa, fiksējami vairākās pozīcijās
8.3.8 | Riteņi - gumijas, no tiem 2 ar bremzēm, viegli grozās apkārt savai asij, diametrs 12,5 cm +/- 5%
8.3.9 | Krēsla svars - ne vairāk kā 15 kg.
8.3.10 | Maksimāls lietotāja svars - ne mazāk kā 130 kg
8.4 | Komplektācija
8.4.1 | Komplektācija ar podu, mīkstu sēdekli, drošības siksnu, ziepju turētāju, muguras atbalsta un sēžamās daļas pamīkstinājumiem

## Galdins_pacienta_edinasanai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
9 | Galdiņš pacienta ēdināšanai | (jānorāda modelis un ražotājs)
9.1 | Vispārīgās prasības
9.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
9.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
9.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
9.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
9.2 | Veicamās funkcijas
15.9.2.1 | Pacientu ēdināšana
9.3 | Tehniskās prasības
9.3.1 | Galdiņš ražots no metāla konstrukcijas, pārklāts ar pulverkrāsojumu
9.3.2 | Pamatne "U" formas
9.3.3 | Mehāniskā veidā regulējams augstums ne mazāk kā robežās no 65 līdz 90 cm
9.3.4 | Četri ritentiņi, divi no tiem ar bremzēm
9.3.5 | Izmēri: 60 x 40 cm +/- 10%

## Parsesanas_delis
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
10 | Pārsēšanās/pārcelšanas dēlis | (jānorāda modelis un ražotājs)
10.1 | Vispārīgās prasības
10.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
10.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
10.1.3 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt Latvijas teritorijā
10.1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
15.10.2 | Veicamās funkcijas
15.10.2.1 | Pacienta drošai un ērtai pārsēdināšanai/ pārcelšanai
15.10.3 | Tehniskās prasības
15.10.3.1 | Izgatavots no elastīga plastika, lai varētu ērti pielietot dažādiem pārvietošanas veidiem
15.10.3.2 | Apakšdaļa ar divām neslīdošām jostiņām
15.10.3.3 | Atlokāmas malas, kuras aizsargā no ievainojumiem pārcelšanas/pārsēšanās laikā
15.10.3.4 | Speciāli rokturi dēlīša galos, kas piemēroti dēlīša pārvietošanai
15.10.3.5 | Maksimālā celtspēja vismaz 135 kg
15.10.3.6 | Izmēri: 60 x 35cm +/- 5 %