## Saturs
Saturs
Daļas Nr. | Nosaukums | Skaits | Paredzamā cena kopā bez PVN
1. | Aktivitāšu krēsls bērniem | 4 | 12000
2. | Pārvietošanas guļrati | 2 | 2600
3. | Riteņkrēsli | 14 | 4200
4. | Komforta riteņkrēsls | 2 | 1760
Total |  |  | 20560

## AktivitasuKresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1 | AKTIVITĀŠU KRĒSLS BĒRNIEM | (jānorāda modelis un ražotājs)
Vispārīgās prasības
EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
Veicamās funkcijas
Dod iespēju bērnam pilnvērtīgi piedalīties dažādās ikdienas aktivitātēs – skolā, virtuvē, pie datora u.c.
1.1 | AKTIVITĀŠU KRĒSLS BĒRNIEM 30kg | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
1.1.1 | Sēdekļa un muguras balsta leņķi ir regulējami
1.1.2 | Sēdekļa augstums un kāju atbalsta garums un leņķi ir regulējami
1.1.3 | Stāvbremzes vismaz diviem riteņiem
1.1.4 | Sēdekļa dziļums, 16 - 29 cm +/- 5%
1.1.5 | Sēdekļa platums, 21 - 30 cm+/- 5%
1.1.6 | Muguras balsta augstums, 28 - 34 cm +/- 5%
1.1.7 | Sēdekļa augstums, 34 - 69 cm +/- 5%
1.1.8 | Svara izturība min 30 kg
1.1.9 | Svars: ne vairāk kā 25 kg
1.1.10 | Materiāls rāmim: metāls
Komplektācija
1.1.11 | Galvas, roku, gurnu, sānu balsti, abdukcijas spilvens, fiksācijas veste ar rāvējslēdēja aizdari un josta, polsterētas potītes – pēdas fiksācijas siksnas
1.2 | AKTIVITĀŠU KRĒSLS BĒRNIEM 45kg | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
1.2.1 | Sēdekļa un muguras balsta leņķi ir regulējami
1.2.2 | Sēdekļa augstums un kāju atbalsta garums un leņķi ir regulējami
1.2.3 | Stāvbremzes vismaz diviem riteņiem
1.2.4 | Sēdekļa dziļums, 23 -36 cm +/- 5%
1.2.5 | Sēdekļa platums, 28 -37 cm +/- 5%
1.2.6 | Muguras balsta augstums, 31 -38 cm +/- 5%
1.2.7 | Sēdekļa augstums, 34 - 69 cm +/- 5%
1.2.8 | Svara izturība vismaz 45 kg
1.2.9 | Svars: ne vairāk kā 25 kg
1.2.10 | Materiāls rāmim: metāls
Komplektācija
1.2.11 | Galvas, roku, gurnu, sānu balsti, abdukcijas spilvens, fiksācijas veste ar rāvējslēdēja aizdari un josta, polsterētas potītes – pēdas fiksācijas siksnas

## Gulrati
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2 | PACIENTU PĀRVIETOŠANAS GUĻRATI | (jānorāda modelis un ražotājs)
2.1 | Vispārīgās prasības
2.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
2.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
2.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
2.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
2.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2.2 | Veicamās funkcijas
2.2.1 | Guļošu pacientu pārvietošana
2.3 | Tehniskās prasības
2.3.1 | Veidoti no tērauda sakausējuma ar hromētiem rokturiem
2.3.2 | Regulējams augstums ne mazāk kā diapazonā no 40 līdz 70 cm
2.3.3 | Plastmasas buferi četros stūros 4 riteņi diametrs ne mazāks kā 200 mm (2 no tiem aprīkoti ar bremzēm)
2.3.4 | Iekšējais izmērs: 65 x 185 +/- 5%
2.3.5 | Ārējais izmērs: 70x190 cm +/- 5%
2.3.6 | Matrača izmērs atbilstošs guļratiem
2.3.7 | Matrača biezums ne mazāk kā 8 cm
2.3.8 | Matrača pārvalks ūdensnecaurlaidīgs, atverams ar rāvējslēdzēju
2.3.9 | Matrača pārvalku iespējams mazgāt veļas mašīnā pie maksimālās temperatūras 95 grādi celsija

## Ritenkresli
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3 | SĒDRATI
Vispārīgās prasības
EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
Veicamās funkcijas
Pacientu pārvietošana
3.1 | SĒDRATI 34 cm | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
3.1.1 | Rāmis salokāms, izgatavots no tērauda
3.1.2 | Bremžu sistēma izgatavota no metāla
3.1.3 | Stāvbremze vismaz 2 riteņiem
3.1.4 | Izmēri platumā 34 cm +/- 5 %
3.1.5 | Sēdekļa dziļums 30 cm +/- 10 %
3.1.6 | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 10%
3.1.7 | Svars ne lielāks kā 16 kg
3.1.8 | Svara izturība: vismaz 70 kg
3.1.9 | Roku balsti pilnībā noņemami
3.1.10 | Kāju balsti pilnībā noņemami, regulējami garumā
3.1.11 | Audums: nodiluma izturīgs, viegli kopjams, mazgājams
3.2 | SĒDRATI 44 cm | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
3.2.1 | Rāmis salokāms, izgatavots no tērauda
3.2.2 | Bremžu sistēma izgatavota no metāla
3.2.3 | Stāvbremze vismaz 2 riteņiem
3.2.4 | Izmēri platumā 44 cm +/- 5 %
3.2.5 | Sēdekļa augstums 50 cm +/- 5 %
3.2.6 | Sēdekļa dziļums 42 cm +/- 5 %
3.2.7 | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 5%
3.2.8 | Kopējais krēsla garums 100 cm +/- 5 %
3.2.9 | Svars ne lielāks kā 16 kg
3.2.10 | Svara izturība: vismaz 120 kg
3.2.11 | Roku balsti pilnībā noņemami
3.2.12 | Kāju balsti pilnībā noņemami, regulējami garumā
3.2.13 | Audums: nodiluma izturīgs, viegli kopjams, mazgājams
3.3 | SĒDRATI 48 cm | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
3.3.1 | Rāmis salokāms, izgatavots no tērauda
3.3.2 | Bremžu sistēma izgatavota no metāla
3.3.3 | Stāvbremze vismaz 2 riteņiem
3.3.4 | Izmēri platumā 48 cm +/- 5 %
3.3.5 | Sēdekļa augstums 50 cm +/- 5 %
3.3.6 | Sēdekļa dziļums 42 cm +/- 5 %
3.3.7 | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 5%
3.3.8 | Kopējais krēsla garums 100 cm +/- 5 %
3.3.9 | Svars ne lielāks kā 16 kg
3.3.10 | Svara izturība: vismaz 120 kg
3.3.11 | Roku balsti pilnībā noņemami
3.3.12 | Kāju balsti pilnībā noņemami, regulējami garumā
3.3.13 | Audums: nodiluma izturīgs, viegli kopjams, mazgājams
3.4 | SĒDRATI 50 cm | (jānorāda modelis un ražotājs)
Tehniskās prasības
3.4.1 | Rāmis salokāms, izgatavots no tērauda
3.4.2 | Bremžu sistēma izgatavota no metāla
3.4.3 | Stāvbremze vismaz 2 riteņiem
3.4.4 | Izmēri platumā 50 cm +/- 5 %
3.4.5 | Sēdekļa augstums 50 cm +/- 5 %
3.4.6 | Sēdekļa dziļums 42 cm +/- 5 %
3.4.7 | Muguras balsta augstums 43 cm +/- 5%
3.4.8 | Kopējais krēsla garums 100 cm +/- 5 %
3.4.9 | Svars ne lielāks kā 16 kg
3.4.10 | Svara izturība: vismaz 120 kg
3.4.11 | Roku balsti pilnībā noņemami
3.4.12 | Kāju balsti pilnībā noņemami, regulējami garumā
3.4.13 | Audums: nodiluma izturīgs, viegli kopjams, mazgājams

## KomfortaRatinkresls
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4 | KOMFORTA RITEŅKRĒSLS - BIMANUĀLS RITEŅKRĒSLS AR MUGURĒJO PIEDZIŅU PIEAUGUŠAJIEM | (jānorāda modelis un ražotājs)
4.1 | Vispārīgās prasības
4.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
4.1.2 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4.1.3 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
4.1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4.1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4.2 | Veicamās funkcijas
4.2.1 | Pacientu pārvietošanas telpās un ārpus tām
4.3 | Tehniskās prasības
4.3.1 | Sēdeklis: platums 35 - 48cm, platuma solis 3 - 5cm, dziļums 39 - 49cm, regulējams sēdekļa leņķis (visiem parametriem pielaide +/- 10%)
4.3.2 | Pārvalks noņemams, mazgājams
4.3.3 | Bremzes darbināmas ar abām rokām
4.3.4 | Aizmugurējie riteņi pumpējami izmērs 37x540mm +/- 10%, ar metāla gultņiem, metāla spieķiem
4.3.5 | Priekšējie riteņi: nepumpējami, izmērs 200x50 mm +/-10%, ar metāla gultņiem
4.3.6 | Roku balsti: pilnībā noņemami, augstumā regulējami
4.3.7 | Kāju balsti: noņemami, augstumā un leņķos regulējami
4.3.8 | Kāju apakšstilbu balsti: polsterēti, noņemami un regulējami augstumā
4.3.9 | Muguras balsts: polsterēts, ar sānu balstiem, atbalsta augstums 48 - 60cm, regulējas 40 grādu diapazonā, pārvalks mazgājams (visiem parametriem pielaide 10%)
4.3.10 | Galvas balsts: polsterēts, regulējams vertikālā un horizontālā plaknē
4.3.11 | Pretapgāšanās riteņi: 2 gab., saliekami, ar regulējamu garumu
4.3.12 | Riteņkrēsla svars ne vairāk kā 35 kg
4.3.13 | Svara izturība ne mazāk kā 120 kg
4.4 | Komplektācija
4.4.1 | Ķermeņa augšdaļas fiksācijas josta, kas ietver plecu daļas un jostas daļas fiksāciju, ikdienas apkopes piederumi (pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti, spilvens)