## Autorefraktokeratometrs
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1. | Autorefraktokeratometrs | (jānorāda modelis un ražotājs)
1.1 | Vispārīgās prasības
1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
1.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
1.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā, ierašanās uz servisa pieteikumu ir ne mazāk kā 4 stundu laikā.
1.1.6 | Piegādātājam ir jānodrošina iekārtas tehniskā uzraudzība saskaņā ar ražotāja noteikumiem, piegādes brīdī iesniedzot ražotāja servisa rokasgrāmatas izrakstu par periodiski veicamajām apkopēm, nomaināmajiem materiāliem un funkciju, elektrodrošības pārbaudēm.
1.1.7 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.2 | Veicamās funkcijas
1.2.1 | Refrakcijas mērīšana
1.2.2 | Radzenes liekuma mērīšana
1.2.3 | Starpzīlīšu attāluma mērīšana
1.2.4 | Zīlīšu diametra mērīšana
1.3 | Tehniskās prasības
1.3.1 | Refrakcijas diapozons ne mazāk kā robežās no – 25 D līdz +22D (kāpe 0,12D vai 0,25D)
1.3.2 | Cilindru lielums ne mazāk kā robežās no 0.00 līdz – /+10.00D (kāpe 0,12D vai 0,25D)
1.3.3 | Asis ne mazāk kā robežās no 10 līdz 1800 ( kāpe 1grāds/5grādi)
1.3.4 | Minimālais zīlītes diametrs ne liekāks kā 2.0 mm
1.3.5 | Radzenes rādiusa mērījums ne mazāk kā robežās no 5.00 mm līdz 10.00 mm (kāpe 0,01mm)
1.3.6 | Radzenes refrakcijas mērījums ne mazāk kā robežās no 67.5D līdz 33.75D (kāpe 0,12D vai 0,25D)
1.3.7 | Radzenes astigmātisma mērījums ne mazāk kā robežās 0D līdz -/+10.0 D (kāpe 0,12Dvai 0,25D)
1.3.8 | Zīlīšu diametra mērīšanas apjoms ne mazāk kā robežās no 2mm līdz 8 mm diametrā (kāpe 0,1mm)
1.3.9 | Monitors- iebūvēts, ne mazāk kā 5.5"
1.3.10 | Korpusa kustības uz priekšu/ atpakaļ ne mazāk kā +/-15mm, pa labi/ kreisi ne mazāk kā +/- 40 mm, uz augšu/ leju ne mazāk kā +/- 15 mm
1.3.11 | Zoda balsta kustības ne mazāk kā +/- 20 mm
1.3.12 | Termālas līnijas printeris ar papīra griešanas funkciju
1.3.13 | Pieslēgums Latvijas tīkla spriegumam
1.4 | Komplektācija
1.4.1 | Printēšanas papīrs
1.4.2 | Zoda balsta papīrs
1.4.3 | Zoda balsta papīra kniedīte
1.4.4 | Apvalks
1.4.5. | Galdiņš