## PerfuzijasSuknis
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1 | PERFŪZIJAS SŪKNIS | (jānorāda modelis un ražotājs)
1.1 | Vispārīgās prasības
1.1.1 | EK atbilstības deklarācija atbilstoši Medicīnas iekārtu direktīvai 93/42 vai medicīnas iekārtu regulai
1.1.2 | CE atbilstības sertifikāts
1.1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1.1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1.1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā. Servisa inženiera reaģēšanas laiks uz pieteiktu defektu 4 stundu laikā. Iekārtas funkcionālo un elektrodrošības pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikumiem vai veikt 1 darba dienas laikā
1.1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2017.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1.2 | Veicamās funkcijas
Precīza medikamentu dozētā ievade un uzraudzība noteiktā laika posmā;
1.3 | Tehniskās prasības
1.3.1 | Ātrums: no 0.1 līdz 999.9 ml/st
1.3.2 | Tilpuma iestādījums: no 0.1 līdz 9999 ml
1.3.3 | Laika iestādījums: no 00 st 01 m līdz 99 st 59 m
1.3.4 | Ātruma izmaiņas iespēja
1.3.5 | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku
1.3.6 | Lietojamie šļirču tilpumi: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
1.3.7 | Automātiska šļirces tilpuma atpazīšana
1.3.8 | Iespēja lietot dažādu ražotāju šļirces
1.3.9 | Ir jābūt izgaismotai tastatūrai, displejam
1.3.10 | Bolus ātrums: ne mazāk kā, no 1 līdz 1200 ml/st
1.3.11 | Bolus pēc pieprasījuma bez tilpuma iestatīšanas nospiežot vienu taustņu
1.3.12 | Bolus ar tilpuma / devas iestatīšanu
1.3.13 | Automātiska bolus ātruma kalkulācija ievadot bolus tilpumu un laiku
1.3.14 | Bolus ievade devas vienībās aprēķinot uz pacienta ķermeņa svaru režīmā „devas kalkulācija”
1.3.15 | Integrēts zāļu saraksts, ne mazāk kā 350 zāļu nosaukumu atmiņa
1.3.16 | Koncentrācija devas vienībās (piemēram xx mg uz 50 ml)
1.3.17 | Vizuālas un audiālas trauksmes
1.3.18 | Trauksmes paziņojumi skaidri salasāmi
1.3.19 | Trauksmju iemesli:
1.3.19.1 | Tukšs akumulators
1.3.19.2 | Akumulators drīz būs tukšs
1.3.19.3 | Sistēmā pārlieku liels spiediens
1.3.19.4 | Šļirce ievietota nepilnīgi vai nav ievietota
1.3.19.5 | Šļirce ir tukša
1.3.19.6 | Tehnisks defekts
1.3.19.7 | Aiztiekot bīdīšanas mehānismus aparāta darbības laikā
1.3.19.8 | Priekštrauksmes, ja sasniegts laika vai tilpuma uzstādījums
1.3.19.9 | Gatavībā
1.3.19.10 | Atgādinājuma trauksme
1.3.20 | Uzlādējams akumulators