## Saraksts
Nr.p. k. | Nosaukums | Piemērs | No 8_6v_2.pielikums_Instrumenti_aprikojums_protokoli_ar kosavilkumu 171019 | Metode
1. | Plantoskops
2. | Kastes un klucīšu tests
3. | 9 spundīšu tests
4. | Tehniskās ortopēdijas sīkais inventārs
5. | Jušanas testēšanas komplekts/ sistēma
6. | Artikulatīvo struktūru izvērtēšanas instrumenti (Zondes, špāteles, utml.)
7. | Mērlente
8. | Ķermeņa kompozīcijas mērītājs
9. | Digitāls fotoaparāts
10. | Minhenes funkcionālās diagnostikas aprīkojums
11. | Aprīkojums miofunkcionālo spēju izvērtēšanai (artikulatīvo struktūru pārbaudes aprīkojums)
12. | Didaktisko spēju un rotaļu komplekts valodas pārbaudei bērniem un skolēniem
13. | Fizioterapijas sīkais inventārs

## 1.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
1. |  | Plantoskops | (jānorāda modelis un ražotājs)
1. | 1 | Vispārīgās prasības
1. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
1. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
1. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
1. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
1. | 2 | Veicamās funkcijas
1. | 2.1 | Iespēja veikt pēdas plantāras virsma apskati, kad pacients atrodas vertikāla stāvoklī. Veikt izmeklējuma fotofiksāciju un datu arhivēšanu.
1. | 3 | Tehniskās prasības
1. | 3.1 | Spoguļa podoskops ar apgaismojumu un Full HD kameru.
1. | 3.2 | Svara izturība vismaz 150kg
1. | 3.3 | Iespēja savienot ar datoru, datu arhivēšanai
1. | 3.4 | Iespēja veikt pēdas 3D fotogrāfešanu
1. | 3.5
1. | 4 | Komplektācija
1. | 4.1 | Programmatūra
1. | 4.2 | Spoguļa podoskops
1. | 4.3 | Vads, lai savienot ar datoru

## 2.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
2. |  | Kastes un klucīšu tests | (jānorāda modelis un ražotājs)
2. | 1 | Vispārīgās prasības
2. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
2. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
2. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
2. | 1.4 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
2. | 2 | Veicamās funkcijas
2. | 2.1 | Roku koordinācijas (roku veiklības) noteikšana
2. | 3 | Tehniskās prasības
2. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
2. | 3.2 | Skaņu absorbējoša virsma kastē
2. | 3.3 | Digitāls hronometrs ar atmiņas funkciju
2. | 4 | Komplektācija
2. | 4.1 | hronometrs
2. | 4.2 | Koka kaste (izmēri 53cm x 25,4 cm x 8,5 cm)
2. | 4.3 | Šķērssiena (jānovieto kastes vīdu, sadalot to divās daļās)
2. | 4.4 | 150 koka klucīši (malas garums 2,5 cm)

## 3.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
3. |  | 9 spundīšu tests | (jānorāda modelis un ražotājs)
3. | 1 | Vispārīgās prasības
3. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
3. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
3. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
3. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
3. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
3. | 2 | Veicamās funkcijas
3. | 2.1 | Rokas un plaukstas motoro funkciju nevērtēšana
3. | 3 | Tehniskās prasības
3. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
3. | 3.2 | Digitāls hronometrs ar atmiņas funkciju
3. | 3.3 | Ir speciāls nodalījums uz dēlīša spundīšu novietošanai testa laikā (vēlams)
3. | 4. | Komplektācija
3. | 4.1 | Dēlītis ar dieviņiem caurumiņiem spundītēm, ar 9 clindriskiem caurumiem, caurumi atrodās 3,2 cm attālumā, caurumi ievietoti 3 rindas, pa 3 caurumiem katrā. Katrs caurums ir 3,2 cm plats un 0,71 cm dziļš.
3. | 4.2 | Deviņas spundītes (0,66 cm x 3,2 cm)
3. | 4.3 | Hronometrs
3. | 4.4. | Konteiners spundītēm
3. | 4.5. | datu lapa ar testa normas rādītājiem populācijā

## 4.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
4. |  | Tehniskās ortopēdijas sīkais inventārs | (jānorāda modelis un ražotājs)
4. | 1 | Vispārīgās prasības
4. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
4. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
4. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
4. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
4. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
4. | 2. | Veicamās funkcijas
4. | 2.1 | Mērierīces, kurus izmanto atsevišķu ķermeņu elementu novietošanu attiecība pret ķermeņi, horizontālu virsmu
4. | 3. | Tehniskās prasības
4. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
4. | 3.2 | Goniometrs - mērījumi 360 grādu apjomā, mērījuma solis 1 grāds
4. | 3.3 | Pēdu varus-valgus pozīcijas mērierīce – mērījumi 15-0-15 grādu apjomā, mērījuma solis 5 grādi
4. | 3.4 | Mērierīce kustību apjoma noteikšanai starp 1. os metatarsum un os cuneiformi – mērījumi 1,5-0-1,5 cm, mērījuma solis 1mm
4. | 3.5 | Mērierīce pēdu supinācijas un pronācijas noteikšanai – mērījumi 30-0-30 grādu apjomā, mērījuma solis 1 grāds
4. | 3.6 | Apakšstilba novietošanai pret zemi noteikšanas mērierīce – mērījumi 0-45 grādu apjomā, mērījuma solis 1 grāds
4. | 3.7 | Ceļa varus/valgus pozīcijas noteikšanas mērierīce - mērījumi 10 cm apjomā, mērījuma solis 1mm
4. | 4. | Komplektācija
4. | 4.1 | Instrukcija izmeklējumu veikšanai
4. | 4.2 | Tabula ceļa varus\valgus pozīcijas noteikšanai

## 5.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
5. |  | Jušanas testēšanas komplekts/ sistēma | (jānorāda modelis un ražotājs)
5. | 1 | Vispārīgās prasības
5. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
5. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
5. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
5. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
5. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
5. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
5. | 2 | Veicamās funkcijas
5. | 2.1 | Izmeklēšanas metodes, kuras analizē percepciju jeb sensorisko sajūtu, t.sk. sāpju uztveri atkarībā no dozētas jeb izmērāmas ārēja stimula intensitātes.
5. | 3 | Tehniskās prasības
5. | 3.1 | Datorizēta iekārta sensorisko sāpju sajutu mērīšanai
5. | 3.2 | Iespēja pielietot temperatūras, vibrācijas stimulatorus
5. | 3.3 | Iespēja datu digitalizēšana un arhivēšana
5. | 3.4 | Automātiska datu salīdzināšana ar normas variantu
5. | 4. | Komplektācija
5. | 4.1 | Termosensors
5. | 4.2 | Vibrācijas sensors
5. | 4.3 | Datu analizators
5. | 4.4 | Kalibrēšanas komplekts
5. | 4.5 | Analogās izejas modulis
5. | 4.6 | TTL izejas un ieejas modulis

## 6.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
6. |  | Artikulatīvo struktūru izvērtēšanas instrumenti (Zondes, špāteles, utml.) | (jānorāda modelis un ražotājs)
6. | 1 | Vispārīgās prasības
6. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
6. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
6. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
6. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
6. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
6. | 2 | Veicamās funkcijas
6. | 2.1 | Artikulatīvo struktūru (mēle, vaigi, zobi, aukslēju, lupu) anatomijas un funkcionalitātes noteikšana
6. | 3 | Tehniskās prasības
6. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus, vai vienreizēji lietojams instruments
6. | 3.2 | Medicīniskā špātele - plakana koka lāpstiņa (instruments) mēles atrašanās pozīcijas
6. | 3.3 | maiņai/fiksācijai
6. | 3.4 | Metāliskā zonde “Garais knābītis’’- svelpeņu novērtēšanai,
6. | 3.5 | Metāliska zonde ‘’Īsais knābītis’’ – skaņu s,z,c novērtēšanai
6. | 3.6 | Metāliska zonde ‘’Ķemmīte’’ – dažādu skaņu novērtēšanai
6. | 3.7 | Metāliska zonde ‘’Rāmītis’’ – skaņas L novērtēšanai
6. | 3.8 | Metāliska zonde ‘’Mugurēji mēleņi’’ - skaņu K, G, H novērtēšanai
6. | 3.9 | Metāliska zonde ‘’Bumbiņa’’ – skaņu R novērtēšanai
6. | 4. | Komplektācija
6. | 4.1 | Koka medicīniskie špāteļi, vienreizējai lietošanai 100g
6. | 4.2 | Metālisku zondu komplekts

## 7.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
7. |  | Mērlente | (jānorāda modelis un ražotājs)
7. | 1 | Vispārīgās prasības
7. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
7. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
7. | 1.3 | Instrumenta garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
7. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
7. | 1.5 | Instruments ir jauns (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietots un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
7. | 1.6 | Instruments ir sertificēts lietošanai medicīnā
7. | 2 | Veicamās funkcijas
7. | 2.1 | Mērierīces, kuru izmanto garuma un apkārtmēra izmērīšanai
7. | 3 | Tehniskās prasības
7. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
7. | 3.2 | Mērījuma solis 1 mm
7. | 3.3 | Mērījuma diapazons 0-205 cm
7. | 3.4 | Rullējama korpusā ar pogas mehanizmu
7. | 4. | Komlektācijā
7. | 4.1 | Mērlentes 5gb

## 8.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
8. |  | Ķermeņa kompozīcijas mērītājs | (jānorāda modelis un ražotājs)
8. | 1 | Vispārīgās prasības
8. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
8. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
8. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
8. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
8. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
8. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
8. | 2 | Veicamās funkcijas
8. | 2.1 | Ķermeņa atsevišķu daļu masas noteikšana, ĶMI, tauku daudzuma %, liesā masas, muskuļu masas, šķidruma daudzuma noteikšana
8. | 3 | Tehniskās prasības
8. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
8. | 3.2 | Datu arhivācija un saglabāšana,
8. | 3.3 | Ultraskaņas auguma mērītājs
8. | 3.4 | Svara izturība 200kg
8. | 3.5 | Automātiska datu salīdzināšana ar normas variantu
8. | 3.6 | Izmantošana pieaugušiem un bērniem no 6 gadu vecuma
8. | 4. | Komlektācijā
8. | 4.1 | Ķermeņa kompozīcijas mērītājs

## 9.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
9. |  | Digitāls fotoaparāts | (jānorāda modelis un ražotājs)
9. | 1 | Vispārīgās prasības
9. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
9. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
9. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
9. | 1.4 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
9. | 1.5 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
9. | 1.6 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
9. | 2 | Veicamās funkcijas
9. | 2.1 | Ķermeņu struktūru fotofiksācija
9. | 3 | Tehniskās prasības
9. | 3.1 | Kompaktais digitālais fotoaparāts
9. | 3.2 | Barošanas veids - akumulators
9. | 3.3 | Pikseļu skaits (Mpix) – vismaz 20
9. | 3.4 | Optiskais palielinājums – vismaz 8x
9. | 3.5 | Atmiņas apjoms – vismaz 2GB
9. | 4. | Komlektācijā
9. | 4.1 | Digitāls fotoaparāts
9. | 4.2 | Somiņa

## 10.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
10. |  | Minhenes funkcionālās diagnostikas aprīkojums | (jānorāda modelis un ražotājs)
10. | 1 | Vispārīgās prasības
10. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
10. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
10. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
10. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
10. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
10. | 2 | Veicamās funkcijas
10. | 2.1 | Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD) iespējams agrīni novērtēt bērnu attīstību 7 dažādās attīstības jomās – staigāšana, roku veiklība, percepcija, runa, valodas sapratne, sociālā attīstība , patstāvība. Minhenes funkcionālā attīstības diagnostikas (MFDA) metode ļauj noteikt kādam vecumam atbilst bērna prasmes katrā no attīstības jomām 50. un 95. procentīļu robežās.
10. | 3 | Tehniskās prasības
10. | 3.1 | MFAD kaste 1.-3. gadu vecumam.
10. | 3.2 | Saturs: Novērtējuma lapa (50), Tests (50), Rokas grāmata, Grabulītis, Skanošā (grabulīšu) bumbiņa ar rokturi, Zvaniņš ar rokturi, Koka automašīna ar auklu, Plastmasas diski (10 gab.), Koka klucīši, Lelle, Kubiciņi, Zīda papīrs, Pampers, Mazais koferis
10. | 3.3 | Rokas grāmata, Komplekts teikumu veidošanai, MFAD „Mana pirmā bilžu grāmata”, Testa modelis B un C + testa attēli, Testa attēlu kartes 1-12, Bērnu šķēres, Bumbas (vieglās un smagās), Cukura pērles ailē, Koka krelles ar neilona auklu, Sērkociņu kaste ar koka sērkociņiem, Rokassprādze 6,5 cm diametrā, Mūzikas kaste ar pedāli, Koka automašīna bez šņores, Plastilīns, Formas laukums ar 5 caurumiem un 5 šķēlītēm, Slēdzene ar dībeli, Būvniecības kauss (3 gab.), TU-TK kastes (4 gab.), Plastmasas flakoni ar skrūvējamo vāciņu, Jaudas sloksnes, Šķirošanas kaste ar 4 dažādām formām, Kannas ar vākiem (2 gab)
10. | 3.4 | Formas dēļi, apļveida diski, Trīsstūris, Kvadrāts, Koka diski 3 dažādos lielumos, Saliekamā piramīda, Mazās putu bumbas (7cm), Lielās putu bumbas (15cm), Koka pīle ar auklu, Koka dēlītis ar naglām, Lielais koferis, Attīstības profils
10. | 4. | Komlektācijā
10. | 4.1 | Instrukcija izmeklējumu veikšanai
10. | 4.2 | MFAD kaste ar satur

## 11.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
11. |  | Aprīkojums miofunkcionālo spēju izvērtēšanai (artikulatīvo struktūru pārbaudes aprīkojums) | (jānorāda modelis un ražotājs)
11. | 1 | Vispārīgās prasības
11. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
11. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
11. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
11. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
11. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
11. | 2 | Veicamās funkcijas
11. | 2.1 | Artikulatīvo struktūru miofunkcionālu spēju izvertēšana
11. | 3 | Tehniskās prasības
11. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus, vai vienreizēji lietojams instruments
11. | 3.2 | Medicīniskā špātele - plakana koka lāpstiņa (instruments) mēles atrašanās pozīcijas
11. | 3.3 | maiņai/fiksācijai
11. | 3.4 | Spogulis plastmasas rāmī, izmērs 20 cm x 10 cm
11. | 4. | Komlektācijā
11. | 4.1 | Koka medicīniskie špāteļi, vienreizējai lietošanai 100gb
11. | 4.2 | Spogulis

## 12.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
12. |  | Didaktisko spēju un rotaļu komplekts valodas pārbaudei bērniem un skolēniem | (jānorāda modelis un ražotājs)
12. | 1 | Vispārīgās prasības
12. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
12. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
12. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
12. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
12. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
12. | 2 | Veicamās funkcijas
12. | 2.1 | Valodas attīstības un attīstības noviržu diagnostika
12. | 3 | Tehniskās prasības
12. | 3.1 | RAN-RAS testa kartiņu komplekts, 6 kartes
12. | 3.2 | Krāsaini fotoattēli 7 cm x 7 cm, komplekts, kas ietver sadzīves priekšmetu un sadzīves situācijas attēlus
12. | 3.3 | Stimulmateriāli Latviešu valodas fonēmu pārbaudei – 107 melnbalti lietvārdu attēli
12. | 4. | Komlektācijā
12. | 4.1 | RAN-RAS testa stimulmateriāli
12. | 4.2 | Krāsainu kartiņu komplekts
12. | 4.3 | Latviešu valodas fonēmu pārbaudes stimulmateriāls

## 13.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums | Norāde uz datu lapas numuru, kur var atrast atbilstību izvirzītajām prasībām
13. |  | Fizioterapijas sīkais inventārs | (jānorāda modelis un ražotājs)
13. | 1 | Vispārīgās prasības
13. | 1.1 | EK atbilstības deklarācija
13. | 1.2 | CE atbilstības sertifikāts
13. | 1.3 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža
13. | 1.4 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja autorizētam pārdot, piegādāt un nodrošināt servisu Latvijas teritorijā
13. | 1.5 | Iekārta ir jauna (ražotas ne ātrāk kā 2019.gadā), iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
13. | 2 | Veicamās funkcijas
13. | 2.1 | Papildinventārs cilvēka mioskiletālo funkciju novērtēšanai
13. | 3 | Tehniskās prasības
13. | 3.1 | Iespējas izmantot tīrīšanai dezinfekcijas līdzekļus
13. | 3.2 | Līdzsvara virsma – cieta, apaļas formas virsma ar diamētru 50 cm – 60 cm
13. | 3.3 | Sporta/ fitnesa paklājiņš, mīksts materiāls, 200 cm x 60cm, biezums 1,5 cm – 2,5 cm
13. | 4 | Komplektācija
13. | 4.2 | Līdzsvara virsma
13. | 4.3 | Sporta/fitnesa paklājiņš